中国保健协会团体标准《白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性的测定 分光光度法》编制说明

一、工作简况

（一）制定背景

白芸豆是一种在世界范围内广泛种植和食用的豆类作物，其营养丰富，此外，其种子中富含的α-淀粉酶抑制蛋白，更是一种具有重要开发价值的功能性蛋白质。白芸豆种子中含有较高活性的α-淀粉酶抑制剂，能特异性地抑制人体唾液和肠道内 a-淀粉酶活力，阻碍或延缓食物中淀粉等碳水化合物的水解与消化，从而减少葡萄糖的生成与吸收，控制餐后血糖峰值并降低热量摄入，有效降低餐后血糖浓度，同时具有较高的生物安全性，对糖尿病和肥胖症具有潜在的治疗作用。

近年来，α-淀粉酶抑制剂成为各国学者研究的热点，它属于糖苷水解酶抑制剂中的一种。α-淀粉酶抑制剂能在一定程度上抑制胃肠道内胰淀粉酶的活性，从而延缓小肠中碳水化合物的分解，起到降低血糖和血脂的作用，同时能够改善肠道微生态和身体机能，在糖尿病患者的饮食治疗中起到了积极的作用。α-淀粉酶抑制剂具有减少糖向脂肪转化、延缓肠道排空速度和增加脂肪消耗的作用，在减轻肥胖患者体重方面表现出良好效果。因此，α-淀粉酶抑制剂可作为有效的治疗手段，用于预防和治疗糖尿病、高血脂、脂肪过多症以及肥胖症等疾病。

市场上标注不同α-淀粉酶抑制剂活力的产品种类繁多，其来源包括微生物发酵产物、小麦等谷物提取物以及化学合成类似物。从白芸豆中提取的α-淀粉酶抑制剂，因其独特的综合优势，已成为该领域的主流和高价值原料。然而，正是由于该原料的市场热度高、应用广泛，也导致了产品质量参差不齐、功效宣称混乱的局面。不同厂家采用各异的内部方法测定活力，导致产品标称的“抑制率”或“活性单位”缺乏可比性，这既损害了诚信企业的利益，也迷惑了消费者，最终阻碍了行业的健康发展。

因此，制定一套科学、统一、可验证的活性测定标准就变得至关重要。在本标准制定中，选择以分光光度法（DNS法）为核心的白芸豆提取物α-淀粉酶抑制剂活性测定方法，是基于方法科学性、实施可行性与产业适用性三重考量的最优决策。DNS法（3,5-二硝基水杨酸法），是国际公认数十年的还原糖定量经典方法，其原理扎实，重现性好。通过直接测定酶解天然淀粉产生的麦芽糖，能最真实地反映α-淀粉酶活性及其被抑制的效果，确保检测结果与产品实际生理功能高度相关。分光光度计是各类实验室的标准配置，确保了方法可在研发、质检、监管等所有环节无障碍推行。该方法的加样、孵育、显色、测定等步骤均为离散的、可精确控制的操作，极易被编写成标准操作程序（SOP），对操作人员进行统一培训，从而保证不同实验室间结果的重现性与可比性。DNS试剂成分均为常见化学试剂，价格低廉，单次检测成本极低，完全契合生产企业进行大批量、常态化质量控制的成本约束。该方法已被学术界和产业界长期、广泛地应用于包括蛋白质、多糖、多酚等多种α-淀粉酶抑制剂的活性评价，其可靠性和适用性已得到充分验证。

综上所述，制定《白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性的测定 分光光度法》团体标准，不仅能为行业提供统一、可信的检测依据，也将对规范市场秩序、推动产业高质量可持续发展具有重要的现实意义。

1.保障消费者权益与公共健康。通过确保相关产品的真实功效，本标准能有效保障糖尿病患者、肥胖人群等消费者的合法权益，使其能够选购到真正有效的健康产品。这对于提升公众健康水平、预控慢性病具有积极的社会意义。

2.支撑科技创新与产品开发。统一、可靠的检测方法是科研创新的基础。本标准将为新资源筛选、提取工艺优化、剂型改良等研发工作提供关键的评价工具，加速高活性、高品质白芸豆提取物产品的开发与应用。

3.推动产业标准化与高质量发展。针对白芸豆提取物功效核心成分——α-淀粉酶抑制活性的首个专门性标准，本文件填补了该领域检测标准的空白，推动行业从粗放式管理迈向精细化、科学化发展，是产业成熟与高质量发展的重要标志。

（二）标准编制过程

2.1 标准研制阶段

2025年10月，中国保健协会食物营养与安全专业委员会通过企业调研，了解企业实际生产情况，并组织收集、整理相关《白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性的测定 分光光度法》的标准化资料、专业文献等，经成分分析、研讨、论证后编写完成《白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性的测定 分光光度法》团标立项申请书及标准框架相关内容，并向中国保健协会提出标准立项申请。

2.2 标准立项阶段

2025年12月25日，中国保健协会组织召开《白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性的测定 分光光度法》标准立项会议，会议对标准立项目的、意义以及标准草案进行了论证，一致同意通过该标准的立项。

2.3 标准起草阶段

……。

2.4 征求意见阶段

……。

2.5 技术审查阶段

……。

二、编制原则和主要内容

（一）编制原则

在标准制定过程中，标准起草工作组按照GB/T 1.1-2020 给出的规则编写，主要遵循以下原则：

（1）协调性：保证标准与国内现行国家标准、行业标准协调一致。

（2）规范性：严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，保证标准的编写质量。

（3）适用性：结合标准文献及白芸豆提取物α-淀粉酶抑制蛋白检测的实际操作情况，确定了检测流程和计算方法。

（二）主要技术内容确定依据

2.1 适用范围

本文件描述了白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性测定的分光光度法、并规定了分光光度法的原理、试剂和材料、仪器、分析步骤、精密度的要求。

本文件适用于白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂活性测定。

2.2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 术语和定义

白芸豆提取物从白芸豆中提取的天然淀粉酶抑制剂，其主要活性成分为α-淀粉酶抑制蛋白，存在于白芸豆种子的胚乳中。

α-淀粉酶抑制剂一类特异性抑制α-淀粉酶活性的天然生物活性物质。

  - 原理

文件参考《白芸豆提取物中 α-淀粉酶抑制剂活性检测方法对比分析》文件，并结合 T/CCCMHPIE 1.26—2018《植物提取物 白芸豆提取物》和T/CNLIC 0164—2024《白芸豆提取物》。

2.5 试剂和材料

试剂包括十二水磷酸氢二钠（Na2HPO4•12H2O）、氯化钠（NaCl）、可溶性淀粉、猪胰α-淀粉酶、氢氧化钠、3,5-二硝基水杨酸（98%）、四水酒石酸钾钠、苯酚、亚硫酸钠（98%）、麦芽糖（97%）、柠檬酸。

试剂配置包括PBS缓冲液、0.1mol/L 盐酸溶液、2 mg/mL可溶性淀粉溶液、DNS试剂和 2 mg/mL麦芽糖标准溶液。

十二水磷酸氢二钠作用：与柠檬酸共同配制PBS缓冲液，用于精确维持整个酶促反应体系的pH值在6.0。此pH值接近α-淀粉酶的最适pH，确保酶处于最佳活性状态，也使抑制反应在生理相关条件下进行。

柠檬酸作用：与磷酸氢二钠构成缓冲对。其酸性用于中和、调节pH，是缓冲体系的关键组成部分。

氯化钠作用：通常用于配制PBS，提供适当的离子强度，稳定酶蛋白的结构与活性。氯离子（Cl⁻）也是α-淀粉酶的弱激活剂。

猪胰α-淀粉酶作用：核心反应酶。作为实验的靶点，它催化淀粉水解生成麦芽糖。其活性被白芸豆提取物抑制的程度，是本次测定的直接目标。选择猪胰来源是因为其与人α-淀粉酶性质相似。

可溶性淀粉作用：酶促反应的底物。被α-淀粉酶水解，生成产物麦芽糖。其消耗量（间接通过麦芽糖生成量测定）反映了酶的活力。可溶性淀粉相比于其他淀粉更溶解于水，避免了溶液不均一或光散射对分光光度测定的干扰，确保吸光度真实反映还原糖的生成量。

麦芽糖作用：标准品与产物。1) 用于制作标准曲线，将吸光度信号定量转化为麦芽糖浓度。2) 是α-淀粉酶水解淀粉的主要产物，其生成量直接衡量酶活力。

  - 仪器

包括分光光度计、分析天平、恒温水浴锅、涡旋混合器和移液枪。

  - 分析步骤

2.7.1麦芽糖标准曲线的制作

麦芽糖标准曲线的制作遵循朗伯-比尔定律，该定律是分光光度法定量分析的基础，表明吸光度与吸光物质浓度在一定范围内成正比。通过制备浓度梯度的标准品，可以建立准确的定量关系。

显色反应则依据经典的 DNS法，在碱性加热条件下，还原糖（麦芽糖）将DNS还原为棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸，该物质在540 nm处有特征吸收峰。

取8只试管编号，分别加入麦芽糖标准溶液（浓度为2.00 mg/mL）0、1、2、3、4，5、6、7 mL, 用水将各试管中液体体积补足至7 mL。麦芽糖标准曲线溶液配制如下表。

| 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦芽糖溶液(mL) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 蒸馏水(mL) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 磷酸缓冲液（mL） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0.1mol/L 盐酸（mL） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

测得不同浓度麦芽糖的吸光值结果见下表。

| 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦芽糖含量(mL) | 0 | 0.00196384 | 0.00392769 | 0.00589153 | 0.00785537 | 0.00981922 | 0.01178306 | 0.01374690 |
| 吸光值 | 0 | 0.066 | 0.207 | 0.319 | 0.454 | 0.596 | 0.721 | 0.842 |

最后根据上述表格获得标准曲线如下图。线性回归方程为: y=63.475x-0.0357，R2=0.9962。

2.7.2  供试品溶液的制备

“称取约0.30 g & 配置成100 g溶液” 是一个经过预实验起始值。这个量的设计是为了让后续测得的抑制率能落在理想范围内（30%～60%）。

实验设计

选取了5种不同来源且已知活性存在差异的白芸豆提取物。对每种样品，分别配制质量分数为 0.10%、0.20%、0.30%、0.40%、0.50% 的测试溶液。严格按照本标准“反应体系”与“测定”步骤操作，每个浓度平行测定3次。计算每个浓度下的平均抑制率（AR）及其相对标准偏差（RSD）。

| 样品编号 | 提取物活性预估 (U/g) | 测试质量分数 (w/w%) | 平均抑制率 AR (%) | RSD (%) | 是否落入目标区间 (30%-60%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 90 | 0.10 | 18.5 | 2.1 | 否 |
|  |  | 0.20 | 35.2 | 1.8 | 是 |
|  |  | 0.30 | 52.7 | 1.5 | 是 |
|  |  | 0.40 | 68.9 | 2.0 | 否 |
|  |  | 0.50 | 81.3 | 2.3 | 否 |
| S02 | 110 | 0.10 | 22.1 | 1.9 | 否 |
|  |  | 0.20 | 41.5 | 1.6 | 是 |
|  |  | 0.30 | 58.6 | 1.4 | 是 |
|  |  | 0.40 | 73.1 | 1.7 | 否 |
|  |  | 0.50 | 85.4 | 2.2 | 否 |
| S03 | 75 | 0.10 | 15.8 | 2.3 | 否 |
|  |  | 0.20 | 29.1 | 1.9 | 否（临近） |
|  |  | 0.30 | 43.2 | 1.7 | 是 |
|  |  | 0.40 | 56.9 | 1.5 | 是 |
|  |  | 0.50 | 70.5 | 1.9 | 否 |
| S04 | 130 | 0.10 | 26.4 | 2.0 | 否 |
|  |  | 0.20 | 48.9 | 1.5 | 是 |
|  |  | 0.30 | 66.3 | 1.8 | 否（临近） |
|  |  | 0.40 | 79.8 | 2.1 | 否 |
|  |  | 0.50 | 89.5 | 2.4 | 否 |
| S05 | 100 | 0.10 | 20.3 | 1.7 | 否 |
|  |  | 0.20 | 38.4 | 1.4 | 是 |
|  |  | 0.30 | 55.1 | 1.2 | 是 |
|  |  | 0.40 | 71.6 | 1.6 | 否 |
|  |  | 0.50 | 83.2 | 2.0 | 否 |

数据显示，对于本研究所涵盖的活性范围（约75～130 U/g）的样品，当测试质量分数在 0.20% 至 0.30% 之间时，其抑制率最集中地落入 30%～60% 的区间。此区间被认为是剂量-响应关系的线性与高灵敏段，能最准确地反映活性差异，并避免因抑制率过高（>80%）或过低（<20%）带来的测定误差放大。

2.7.3α-淀粉酶溶液的制备

参考《中华人民共和国药典》（2025年版）二部“胰酶”项下的【效价测定】方法。

2.7.4 供试品溶液与α-淀粉酶溶液的制备

“置于37℃水浴中预热8 min” 为了保证酶反应在精确的温度下启动，所有反应组分（缓冲液、底物、酶液）必须在反应开始前分别或混合后预温育至反应温度（参考自《酶学方法》等通用实验规范）

试验设计：

1.模拟实际反应体系，在试管中加入规定体积的水、PBS缓冲液和淀粉溶液。

2.将试管置于37℃水浴中。

3.使用精密的温度计或温度探针，插入溶液中心，监测溶液温度随时间的变化。

4.记录温度从室温（例如25℃）上升至36.5℃（或达到稳定平衡）所需的时间。

2.7.5 活力测定体系

将各样品管于 37℃水浴中准确反应 5min，在这个时间内才成线性，此时酶活力与生成的麦芽糖量成正比，计算结果才准确。

实验设计

选择中等活性的白芸豆提取物样品和标准α-淀粉酶。设置一个无抑制剂的体系（即相当于“酶对照管A3”），严格按照标准配制试剂。在37℃预热后启动反应，于不同的精确时间点（例如：1， 2， 3， 5， 7， 10， 15分钟）取出平行反应管，立即加入稀盐酸终止反应。用DNS法测定每个时间点生成的麦芽糖量。

| 反应时间 (min) | 麦芽糖生成量 (μg) |
| --- | --- |
| 1 | 150 |
| 2 | 300 |
| 3 | 445 |
| 5 | 735 |
| 7 | 980 |
| 10 | 1250 |
| 15 | 1400 |

在 0至约7分钟内，麦芽糖生成量与反应时间呈良好的线性关系（R² > 0.995）。这表明在此时间段内测量，结果能真实反映酶的初始活力。因此从线性区间内选择一个具体的操作时间5分钟，在5分钟时，麦芽糖生成量恰好达到总可生成麦芽糖理论值的60%～85%，此时既能获得强信号，又确保反应远离底物耗尽的状态。

立即加入5mL 0.1 mol/L稀盐酸终止反应，加入强酸（盐酸）后，反应体系的pH急剧下降，导致酶瞬间、永久性地失活，反应被立即停止。

2.7.6 淀粉酶抑制活力的测定

加入DNS试剂沸水浴使还原糖与DNS在碱性条件下发生氧化还原反应，生成棕红色的3-氨基-5-硝基水杨酸。

540nm波长下测定吸光度是DNS与还原糖反应的产物在540nm波长处具有最大吸收峰。

2.7.7 活性和抑制率的测定

通过测定不同样品中麦芽糖的含量变化，通过计算方法得出白芸豆提取物中α-淀粉酶抑制剂的活性和抑制率。参考酶动力学基本原理、DNS法测定还原糖、《中华人民共和国药典》。

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。这一要求，是分析化学中关于方法精密度的一个非常常见且重要的判定标准。

三、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本文件不涉及专利及知识产权问题。

四、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

本文件为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。

T/CCCMHPIE 1.26—2018《植物提取物 白芸豆提取物》适用于白芸豆的种子经粉碎、水提取、分离、干燥等工序得到的提取物。该标准为产品标准，抑制剂活力不小于1.0×103U/g。该标准规定了白芸豆提取物的技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存要求。附录A中提到了α-淀粉酶抑制剂活力测试方法。T/CNLIC 0164—2024《白芸豆提取物》适用于以白芸豆为原料，经过研磨或粉碎、酶解或不酶解、水提、杀菌、干燥、包装等主要工艺加工制成的对α-淀粉酶具有一定抑制活力的产品。该标准为产品标准，Ⅰ级抑制剂活力不小于3.0×104U/g。Ⅱ级抑制剂活力不小于1.0×103U/g。该标准主要规定了白芸豆提取物的基本要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。附录A中提到了α-淀粉酶抑制剂活力测试方法。

本标准为试验方法标准，主要是针对α-淀粉酶抑制蛋白活性的检测，更加具体细化。本标准创新性地引入了 “五管法” 测定体系（A1空白管，A2对照空白管，A3酶对照管，A4抑制管，A5抑制对照管），特别是设置了 A5抑制对照管。A5管能准确扣除白芸豆提取物自身含有的还原糖或淀粉对吸光度的贡献，解决了样品测定值虚高的普遍难题。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，应向相关企业进行宣传、贯彻，推荐执行该文件。

八、其他应予说明的事项

无。